表 商用信号源/AWG 与本作品指标对比

| 对比指标 | 本作品 | RIGOL DG4202 | Keysight 33622A | SIGLENT SDG7052A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器定位 | 开放式宽带 AWG 原型 | 普通商用函数 | 中高端通用信号发生器 | 高速商用任意波形发生器 |
| 采样率 | 11.79648 GSa/S | 500 MSa/s | 1 GSa/s | 5 GSa/s |
| 输出带宽 / 最高频率 | 2 GHz | 200 MHz | 120 MHz | 500 MHz |
| 垂直分辨率 | 8 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| 最小频率 | DC | 1μHz | 1μHz | 1μHz |
| 频率分辨率 | 10μHz | 1μHz | 1μHz | 1μHz |
| 最小输出幅度 | 1 mV | 1mV | 1mV | 1mV |
| 最大输出幅度 | 3Vpp | 10 Vpp ≤20 MHz；5 Vpp ≤70 MHz；2.5 Vpp ≤120 MHz；1 Vpp ≤200 MHz（50 Ω） | 10 Vpp（50 Ω）；20 Vpp（开路） | 正弦 12 Vpp ≤40 MHz；6 Vpp 40-120 MHz；3 Vpp >120 MHz（50 Ω） |
| 幅度精度 | ±(3% of setting +1 mVpp) | ±(1% of setting + 2 mVpp) | ±(1% of setting + 1 mVpp) | ±(1% + 1 mVpp)，10 kHz 正弦、0 V offset |
| 扫频功能 | 线性/对数扫频 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 开放性 | 可自定义修改输出 | 封闭 | 封闭 | 封闭 |
| 综合特点 | 采样率高、带宽宽、结构开放、便于二次开发 | 成本较低、易使用，但带宽有限 | 稳定可靠，适合通用测试 | 性能较强，但仍为封闭仪器 |