任意波形信号发生器指标测试流程与数据记录表

KU5P + AD9173 工程 | 研电赛企业命题 AWG 指标后测模板

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 工程路径 | D:\FPGA\ku5P\ad9173-x |
| 测试版本 | Bitstream/commit/HostApp 版本：待填写 |
| 测试日期/地点 | 待填写 |
| 测试人员 | 待填写 |
| 被测硬件 | KU5P + AD9173 DAC-only 板卡，50 ohm 输出链路 |
| 资料来源 | 官方 PDF《研电赛优利德企业命题 AWG 指标测试方法》；赛题截图；当前工程文档与校准记录 |

使用方式：先按前半部分完成连接、设置和测试顺序；后半部分表格直接填写仪器读数、截图编号、CSV/JSON 路径和结论。正式提交前保留原始截图、CSV、仪器状态截图和本表最终版。

1. 验收指标汇总

| 项目 | 赛题要求 | 测量/佐证方法 | 最终结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样率/带宽 | 采样率不低于 5 GSa/s；输出带宽不低于 1 GHz。 | 频谱仪测 DAC 时钟或可接入时钟测点；输出带宽通过频率扫幅和平坦度验证。 | 待填 |
| 垂直分辨率 | 不低于 14 bit。 | 由 SNR、THD 合成 SINAD，再按 ENOB=(SINAD-1.76)/6.02 计算。 | 待填 |
| 正弦频率范围 | 最小频率不大于 1 mHz；最高频率不低于 1 GHz；频率分辨率不大于 1 mHz。 | 低频用 FTW 分辨率和长时域观测佐证；高频用频谱仪/示波器逐点测量。 | 待填 |
| 谐波/杂散 | 整个频带谐波失真优于 -40 dBc；非谐波杂散优于 -60 dBc。 | 以载波为 0 dBc，记录最差谐波和最差非谐波杂散。 | 待填 |
| 输出幅度 | 50 ohm 负载；最小输出不大于 10 mVpp；最大输出不低于 3 Vpp；幅度精度不大于 1 mVpp。 | 示波器 50 ohm 或功率计测量；统一记录单位与换算。 | 待填 |
| 通道平坦度 | 整个通道带宽内平坦度小于 3 dB。 | 固定幅度扫频，平坦度 = 各频点功率 - 参考频点功率。 | 待填 |
| 扫频功能 | 可从最小频率到最大频率做线性扫频或对数扫频。 | 记录起止频率、步进/点数、驻留时间和实测轨迹。 | 待填 |

1.1 当前工程相关提示

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 工程形态 | AD9173 DAC-only；PL 侧包含 AD9173 初始化、JESD204C TX、DDS、waveform RAM、UDP 波形下发；上位机 HostApp 负责 DDS 配置和 RAM 波形发送。 |
| 样本流与 NCO | PL JESD 样本流注释为 983.04 MSPS；HostApp/VIO 使用 AD9173 runtime NCO 参考约 1.474561031967 GHz。验收中的 5 GSa/s 需单独以 DAC 时钟/插值配置和可测时钟点证明。 |
| 幅度链路 | RF: DAC0 -> HMC788 增益级 -> PE43711 数控衰减 -> RF 输出；LF: DAC1 低频输出；B9/output_path_sel 选择输出路径。 |
| 已有数据 | HostApp\calibration 下已有 RF 10-200 MHz、低频 DAC1、双通道验证等 CSV/JSON。1 GHz 带宽、最高频率和全频段杂散仍需按本表补测。 |

2. 总体测试流程

| 顺序 | 阶段 | 动作 | 输出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 准备与保护 | 确认仪器校准状态、线缆/衰减器/端接、频谱仪最大输入功率、示波器 50 ohm 输入保护；记录环境与设备编号。 | 设备清单、连接照片、衰减器损耗表 |
| 1 | 工程加载 | 烧录当前 bitstream；启动 HMC7044/AD9173 初始化；确认 JESD/link lock、HostApp 网络连接、VIO/UDP 控制可用。 | Vivado/HostApp 日志、bitstream 路径 |
| 2 | 基本功能冒烟 | 输出 10 MHz、约 0 dBm 或 1 Vpp 正弦，示波器和频谱仪均能稳定读到；确认 50 ohm 端接。 | 示波器截图、频谱截图 |
| 3 | 时钟/采样率 | 按官方建议测 DAC 时钟输入或可达时钟测点；记录中心频率、span、锁定状态和推导链路。 | 频谱仪截图、寄存器/配置截图 |
| 4 | 频率范围与扫频 | 先测 10 MHz 到 200 MHz 已校准范围，再扩展到 1 GHz；低频用 FTW 计算和长时域观测补证。 | 频率表、扫频截图/视频 |
| 5 | 幅度与平坦度 | 测最小/最大幅度、典型幅度精度；固定幅度扫频计算平坦度。 | 幅度表、平坦度表 |
| 6 | 谐波/杂散/ENOB | 按频点记录最差谐波和非谐波杂散；用 NSD、SNR、THD 计算 SINAD 和 ENOB。 | 频谱截图、计算表 |
| 7 | 归档与复测 | 将所有截图、CSV、JSON、脚本命令和异常记录归档；不通过项补充复测记录。 | 归档目录、最终结论矩阵 |

2.1 建议设备与连接

| 设备 | 要求 | 连接与记录 |
| --- | --- | --- |
| 频谱分析仪 | 带宽覆盖 1 GHz 以上；支持 Marker Noise/NSD 更佳。 | 输入 50 ohm；必要时串接 10 dB/20 dB 衰减器；记录 RBW/VBW/Detector/Attenuation。 |
| 高带宽示波器 | 模拟带宽不低于被测最高频率；50 ohm 输入。 | 用于频率、Vpp、波形失真和低频长时间观测；保存 CSV 与截图。 |
| 功率计 | 可选，用于平坦度和绝对功率交叉验证。 | 传感器阻抗与频段匹配；记录校零、校准因子和线缆损耗。 |
| 频率计/计时基准 | 可选，用于低频/频率精度验证。 | 与系统参考时钟同步更好；记录闸门时间。 |
| 线缆、端接、衰减器 | 50 ohm 同轴链路。 | 所有损耗按频率建表；高幅度输出先加衰减再进频谱仪。 |

输入保护：3 Vpp 正弦在 50 ohm 上约为 +13.5 dBm；0 dBm 正弦约为 632 mVpp；10 mVpp 约为 -36 dBm。接频谱仪前先确认最大允许输入和外接衰减。

3. 测试前记录

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 板卡编号/版本 | 待填写 |
| PCB 丝印 Logo 和日期 | 待拍照确认；照片编号：待填写 |
| FPGA bitstream | build\vivado\...\*.bit，时间戳/哈希：待填写 |
| Vivado/工程版本 | Vivado 2025.1；工程提交号：待填写 |
| HostApp 运行方式 | cd D:\FPGA\ku5P\ad9173-x\HostApp && python .\run_host_app.py |
| 上位机 IP/端口 | FPGA IP 192.168.1.10；UDP port 5005；实际值：待填写 |
| 输出端接 | 50 ohm 负载；线缆/衰减器损耗表：待填写 |
| 仪器清单 | 频谱仪：待填写；示波器：待填写；功率计：待填写；频率计：待填写 |
| 校准/补偿 | 频谱仪幅度校准、功率计校零、示波器探头/线缆补偿、线缆损耗补偿：待填写 |

3.1 可复用脚本与数据入口

| 用途 | 脚本/文件 | 填表方式 |
| --- | --- | --- |
| 运行 GUI | HostApp\run_host_app.py | 人工配置 DDS、NCO、RAM 波形和扫频；保存日志。 |
| RF 扫幅校准 | HostApp\tools\sweep_calibrate_ch1_rf.py | 生成 RF 频率点 raw_vpk/raw_vpp 校准 JSON/CSV。 |
| RF 闭环校准 | HostApp\tools\closed_loop_calibrate_ch1_rf.py | 通过示波器读数闭环调幅；输出 closed_loop_points.csv。 |
| 低频 DAC1 校准 | HostApp\tools\closed_loop_calibrate_dac1_lf.py | 低频路径幅度校准和验证。 |
| 双路径验证 | HostApp\tools\verify_dual_rf_lf.py | RF 与 LF 同步验证，输出 dual_verify_points.csv。 |
| 示波器采集 | HostApp\tools\capture_scope_waveform.py | 保存示波器波形 CSV 和采样率信息。 |

4. 采样率与输出带宽测试

4.1 DAC 时钟/采样率证明

| 项目 | 要求/动作 |
| --- | --- |
| 连接 | 频谱仪接 DAC 时钟输入端或板上可接入时钟测点；若不可直测 5 GHz DACCLK，记录 HMC7044 输出、AD9173 PLL/插值配置和推导关系。 |
| 频谱仪建议 | 中心频率按官方建议设为 5 GHz，span 1 MHz；若测点为 491.52 MHz、245.76 MHz 等参考/链路时钟，则中心频率按实际测点设置。 |
| 记录 | 峰值频率、功率、相位噪声/抖动截图、锁定状态、寄存器/配置证据。 |
| 判据 | 能够证明最终 DAC 采样率不低于 5 GSa/s；若是推导值，应写清楚参考时钟、PLL 倍频、插值倍数和配置来源。 |

| 序号 | 测点 | 中心频率 | Span/RBW | 峰值读数 | 截图/配置编号 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DACCLK/参考时钟 |  |  |  |  | 待判定 |
| 2 | HMC7044 输出 |  |  |  |  | 待判定 |
| 3 | AD9173 配置推导 |  |  |  |  | 待判定 |

4.2 输出带宽与平坦度预扫

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 连接 | AWG 输出 -> 频谱仪 50 ohm 输入；高电平先串接衰减器。 |
| AWG 设置 | 正弦波，固定幅度。建议用 0 dBm 或 1 Vpp 作为平坦度扫频幅度，避免放大器压缩。 |
| 频谱仪设置 | 中心频率跟随输出频率；span 适当减小；Peak Marker 读取载波功率。 |
| 计算 | 平坦度(dB)=当前频点功率(dBm)-参考频点功率(dBm)。参考点建议 10 MHz 或 100 MHz。 |
| 判据 | 输出带宽覆盖 1 GHz；整个通道带宽内功率变化绝对峰峰值小于 3 dB。 |

| 序号 | 频点 | 设置幅度 | 读数(dBm/Vpp) | 相对参考(dB) | 截图/CSV | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10M |  |  |  |  | 待判定 |
| 2 | 20M |  |  |  |  | 待判定 |
| 3 | 50M |  |  |  |  | 待判定 |
| 4 | 100M |  |  |  |  | 待判定 |
| 5 | 200M |  |  |  |  | 待判定 |
| 6 | 300M |  |  |  |  | 待判定 |
| 7 | 500M |  |  |  |  | 待判定 |
| 8 | 700M |  |  |  |  | 待判定 |
| 9 | 900M |  |  |  |  | 待判定 |
| 10 | 1G |  |  |  |  | 待判定 |

5. 频率范围、分辨率与扫频测试

5.1 频率设置与 FTW 计算记录

低频验证建议：1 mHz 周期约 1000 s，现场直接完整观测耗时很长。建议同时提供 FTW 分辨率计算、寄存器写入截图、低频长时间趋势截图，并用 10 mHz/100 mHz/1 Hz 等点做实测外推。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 公式 | FTW = round(fout / fref * 2^48)；频率分辨率 = fref / 2^48。 |
| PL 样本流示例 | 若 fref=983.04 MSPS，则分辨率约 3.49 uHz，小于 1 mHz。 |
| AD9173 NCO 示例 | 若 fref=1.474561031967 GHz，则分辨率约 5.24 uHz，小于 1 mHz。 |
| 判据 | 设置频率覆盖 1 mHz 到 1 GHz，且相邻可调频率间隔不大于 1 mHz。 |

| 序号 | 设置频率 | 测量方式 | FTW/配置 | 实测频率 | 证据编号 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 mHz | FTW/寄存器 |  |  |  | 待判定 |
| 2 | 10 mHz | 长时域/频率计 |  |  |  | 待判定 |
| 3 | 1 Hz | 示波器/频率计 |  |  |  | 待判定 |
| 4 | 1 kHz | 示波器/频率计 |  |  |  | 待判定 |
| 5 | 10 MHz | 示波器+频谱仪 |  |  |  | 待判定 |
| 6 | 100 MHz | 示波器+频谱仪 |  |  |  | 待判定 |
| 7 | 1 GHz | 频谱仪/示波器 |  |  |  | 待判定 |

5.2 扫频功能测试

| 模式 | 设置 | 截图/视频/CSV | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线性扫频 | 起始频率：待填；终止频率：待填；步进/点数：待填；驻留时间：待填；幅度：待填。 | 待填 | 待判定 |
| 对数扫频 | 起始频率：待填；终止频率：待填；点数/倍频程：待填；驻留时间：待填；幅度：待填。 | 待填 | 待判定 |
| 分段扫频 | 低频段、RF 段可分路径测试；记录切换点、幅度连续性和异常点。 | 待填 | 待判定 |

6. 输出幅度、精度与平坦度测试

6.1 幅度单位与换算

| 项目 | 换算/备注 |
| --- | --- |
| 0 dBm @ 50 ohm | Vrms = 0.2236 V；Vpp = 0.632 V。 |
| 3 Vpp @ 50 ohm | Vrms = 1.061 V；功率约 22.5 mW，即 +13.5 dBm。 |
| 10 mVpp @ 50 ohm | Vrms = 3.536 mV；功率约 -36 dBm。 |
| dBm 转 Vpp | Vpp = 2*sqrt(2*R*10^(dBm/10)/1000)，R=50 ohm。 |
| Vpp 转 dBm | dBm = 10*log10((Vpp/(2*sqrt(2)))^2/R/0.001)，R=50 ohm。 |

6.2 最小/最大幅度与幅度精度

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 连接 | AWG 输出接示波器 50 ohm 输入或功率计；频谱仪测功率时需换算到 Vpp 并扣除线缆/衰减器损耗。 |
| 测试点 | 建议至少在 10 MHz、100 MHz、500 MHz、1 GHz 上测 10 mVpp、100 mVpp、632 mVpp、1 Vpp、3 Vpp。若当前只完成 10-200 MHz，先记录当前范围，再补测扩展频段。 |
| 判据 | 最小可设输出不大于 10 mVpp；最大可设输出不低于 3 Vpp；幅度误差不大于 1 mVpp。 |

| 序号 | 频率 | 目标幅度 | 实测 Vpp | 误差 mV | 控制码/衰减码 | 截图/CSV | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10M | 10mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 2 | 10M | 100mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 3 | 10M | 632mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 4 | 10M | 1Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 5 | 10M | 3Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 6 | 100M | 10mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 7 | 100M | 100mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 8 | 100M | 632mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 9 | 100M | 1Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 10 | 100M | 3Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 11 | 200M | 10mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 12 | 200M | 100mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 13 | 200M | 632mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 14 | 200M | 1Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 15 | 200M | 3Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 16 | 500M | 10mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 17 | 500M | 100mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 18 | 500M | 632mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 19 | 500M | 1Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 20 | 500M | 3Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 21 | 1G | 10mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 22 | 1G | 100mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 23 | 1G | 632mVpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 24 | 1G | 1Vpp |  |  |  |  | 待判定 |
| 25 | 1G | 3Vpp |  |  |  |  | 待判定 |

6.3 平坦度正式记录

| 序号 | 频点 | 固定设置幅度 | 读数(dBm) | 相对参考(dBm) | 截图/CSV | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10M |  |  | - |  | 待判定 |
| 2 | 20M |  |  | - |  | 待判定 |
| 3 | 50M |  |  |  |  | 待判定 |
| 4 | 100M |  |  |  |  | 待判定 |
| 5 | 200M |  |  |  |  | 待判定 |
| 6 | 300M |  |  |  |  | 待判定 |
| 7 | 500M |  |  |  |  | 待判定 |
| 8 | 700M |  |  |  |  | 待判定 |
| 9 | 900M |  |  |  |  | 待判定 |
| 10 | 1G |  |  |  |  | 待判定 |

7. 谐波、杂散、SINAD 与 ENOB 测试

7.1 谐波和非谐波杂散

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| AWG 设置 | 正弦输出，官方建议 10 MHz、0 dBm 起测；之后 10-100 MHz 按 10 MHz 步进，100 MHz-1 GHz 按 100 MHz 步进。 |
| 频谱仪设置 | 低频段示例：Start 8 MHz，Stop 500 MHz；高频段按载波和带宽调整 span，确保覆盖带内谐波和杂散。 |
| 读数方法 | 载波设为 0 dBc；记录带内最差谐波 dBc 和最差非谐波杂散 dBc，截图保留 marker table。 |
| 判据 | 谐波读数应小于等于 -40 dBc；非谐波杂散读数应小于等于 -60 dBc。 |

| 序号 | 设置频率 | 实测频率 | 载波功率 | 最差谐波 dBc | 最差杂散 dBc | 频谱截图 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10M | 10MHx |  |  |  |  | 待判定 |
| 2 | 20M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 3 | 30M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 4 | 40M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 5 | 50M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 6 | 60M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 7 | 70M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 8 | 80M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 9 | 90M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 10 | 100M |  |  |  |  |  | 待判定 |

| 序号 | 设置频率 | 实测频率 | 载波功率 | 最差谐波 dBc | 最差杂散 dBc | 频谱截图 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 2 | 200M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 3 | 300M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 4 | 400M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 5 | 500M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 6 | 600M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 7 | 700M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 8 | 800M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 9 | 900M |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 10 | 1000M |  |  |  |  |  | 待判定 |

7.2 垂直分辨率 ENOB

| 项目 | 计算/设置 |
| --- | --- |
| 测试信号 | 选择相干正弦，幅度接近满幅但不削顶。建议先用 10 MHz 或 20 MHz，再补测 100 MHz、500 MHz、1 GHz 等代表点。 |
| NSD 测法 | 频谱仪中心频率设为 DAC 输出信号；Marker 放在离载波足够远的平坦噪声底，例如大于 1 MHz；Marker Noise 直接读 NSD，单100位 dBm/Hz。 |
| 噪声功率 | Noise(dBm)=NSD+10*log10(Fs/2)，Fs 使用本次 DAC 更新率或官方验收认可的采样率，并记录来源。 |
| SNR | SNR(dB)=信号功率(dBm)-噪声功率(dBm)。 |
| THD | 以谐波相对载波功率计算。若记录为负的 THD_dBc，则失真功率比为 10^(THD_dBc/10)。 |
| SINAD | SINAD=-10*log10(10^(-SNR/10)+10^(THD_dBc/10))。若使用正值 THD_abs，则第二项写作 10^(-THD_abs/10)。 |
| ENOB | ENOB=(SINAD-1.76)/6.02；判据为 ENOB >= 14 bit。 |

| 序号 | 频率 | 信号 dBm | NSD dBm/Hz | Fs | 噪声 dBm | SNR | THD dBc | SINAD | ENOB | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10M |  |  |  |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 2 | 20M |  |  |  |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 3 | 100M | -14.41 | -140.5 | 983.04 | -113.58 | 99.17 | -27 | 27 |  | 待判定 |
| 4 | 500M |  |  |  |  |  |  |  |  | 待判定 |
| 5 | 1G |  |  |  |  |  |  |  |  | 待判定 |

8. 结论矩阵与问题复测

| 指标 | 最佳实测值 | 证据编号 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样率 >=5 GSa/s |  |  | 待判定 |  |
| 带宽 >=1 GHz |  |  | 待判定 |  |
| 垂直分辨率 >=14 bit |  |  | 待判定 |  |
| 最小频率 <=1 mHz |  |  | 待判定 |  |
| 最高频率 >=1 GHz |  |  | 待判定 |  |
| 频率分辨率 <=1 mHz |  |  | 待判定 |  |
| 谐波 <=-40 dBc |  |  | 待判定 |  |
| 非谐波杂散 <=-60 dBc |  |  | 待判定 |  |
| 最小幅度 <=10 mVpp |  |  | 待判定 |  |
| 最大幅度 >=3 Vpp |  |  | 待判定 |  |
| 幅度精度 <=1 mVpp |  |  | 待判定 |  |
| 通道平坦度 <3 dB |  |  | 待判定 |  |
| 线性/对数扫频 |  |  | 待判定 |  |

8.1 异常与复测记录

| 编号 | 异常现象 | 初测条件 | 怀疑原因 | 复测动作/结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 待处理 |
| 2 |  |  |  |  | 待处理 |
| 3 |  |  |  |  | 待处理 |
| 4 |  |  |  |  | 待处理 |

8.2 数据归档清单

| 资料 | 内容 | 归档路径 |
| --- | --- | --- |
| 频谱仪截图 | 时钟、谐波、杂散、平坦度各频点 marker 截图 | 待填写 |
| 示波器截图/CSV | 频率、Vpp、低频长时域、扫频轨迹 | 待填写 |
| 功率计记录 | 平坦度或幅度交叉验证 | 待填写 |
| HostApp 日志 | 配置命令、FTW、幅度码、PE43711 衰减码 | 待填写 |
| 校准 JSON/CSV | HostApp\calibration\...\*.json / *.csv | 待填写 |
| 最终 Word/PDF | 本表填完后的最终版和导出 PDF | 待填写 |

9. 现场速查

| 项目 | 速查说明 |
| --- | --- |
| 频谱仪中心频率 | 测载波/时钟时设置为目标频率；测 DACCLK 时官方建议 5 GHz。 |
| 时钟 span | 官方建议 DAC 时钟测试 span=1 MHz。 |
| 谐波/杂散起始设置 | 10 MHz、0 dBm；低频段 Start 8 MHz、Stop 500 MHz；之后按频段调整。 |
| Marker Noise | 放在远离载波、远离谐波和杂散的平坦噪声底，直接读 NSD dBm/Hz。 |
| 50 ohm 端接 | 所有 Vpp、dBm 换算必须注明 50 ohm 负载。 |
| 线缆补偿 | 频谱仪/功率计读数需扣除或补偿线缆、衰减器损耗。 |

9.1 商用仪器具体指标速查

以下参数根据公开数据表补入，用于替代“μHz 级”“mV 级”“依赖校准”等模糊表述；M8195A 属高速任意波模块，频率类指标按采样率 Fs 与波形点数 N 计算。

| 指标 | RIGOL DG4202 | Keysight 33622A | SIGLENT SDG7052A | Keysight M8195A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出带宽 / 最高频率 | 正弦 1 μHz-200 MHz；Arb 1 μHz-50 MHz；Sweep 起止 1 μHz-200 MHz | 正弦 1 μHz-120 MHz（≤4 Vpp）；≤8 Vpp 到 80 MHz；≤10 Vpp 到 60 MHz | 正弦 1 μHz-500 MHz；Arb/AFG 1 μHz-50 MHz；可选 IQ 载波 0-1 GHz | 模拟带宽 25 GHz；宽带 RF 瞬时带宽 DC-25 GHz；产品页频率范围 >240 MHz |
| 最小频率 | 1 μHz（正弦/扫频起止频率） | 1 μHz（正弦/方波/脉冲/斜波等） | 1 μHz（正弦/Arb/方波/脉冲） | 非函数发生器式频率旋钮；周期波形最低基频按 Fs/N。16 GSa、53.76 GSa/s 时约 3.36 Hz；65 GSa/s 时约 4.06 Hz |
| 频率分辨率 | 1 μHz | 1 μHz | 1 μHz | 由 Fs/N 决定；16 GSa 记录约 3.36-4.06 Hz/周期；采样时间步进 15.38 ps @65 GSa/s |
| 最小输出幅度 | 1 mVpp（50 Ω） | 1 mVpp（50 Ω）；2 mVpp（开路） | 1 mVpp（50 Ω） | 官方未列通用最小幅度；按 8-bit 全幅估算 1 LSB≈3.9 mV(se) 或 7.8 mV(diff) |
| 最大输出幅度 | 10 Vpp ≤20 MHz；5 Vpp ≤70 MHz；2.5 Vpp ≤120 MHz；1 Vpp ≤200 MHz（50 Ω） | 10 Vpp（50 Ω）；20 Vpp（开路） | 正弦 12 Vpp ≤40 MHz；6 Vpp 40-120 MHz；3 Vpp >120 MHz（50 Ω） | 1 Vpp 单端；2 Vpp 差分；电压窗口 -1.0 V 到 +3.3 V |
| 幅度精度 | ±(1% of setting + 2 mVpp)，1 kHz 正弦、0 V offset、>10 mVpp | ±(1% of setting + 1 mVpp)，1 kHz | ±(1% + 1 mVpp)，10 kHz 正弦、0 V offset | 内置频响/相响校准；官方未列通用函数发生器式幅度精度 |

资料来源：

RIGOL DG4000 数据表：DG4202 正弦 1 μHz-200 MHz、频率分辨率 1 μHz、50 Ω 幅度 1 mVpp-10/5/2.5/1 Vpp 分段、幅度精度 ±(1%+2 mVpp)。

Keysight 33600A 数据表：33622A 正弦 1 μHz-120 MHz、1 μHz 分辨率、50 Ω 幅度 1 mVpp-10 Vpp、幅度精度 ±(1%+1 mVpp)。

SIGLENT SDG7000A 数据表：SDG7052A 正弦 1 μHz-500 MHz、频率分辨率 1 μHz、50 Ω 正弦输出 1 mVpp-12/6/3 Vpp 分段、幅度精度 ±(1%+1 mVpp)。

Keysight M8195A 数据表/产品页：最高 65 GSa/s、25 GHz 模拟带宽、8-bit、16 GSa 存储、1 Vpp(se)/2 Vpp(diff)；频率类指标按任意波采样率与点数计算。

https://www.batronix.com/pdf/Rigol/Datasheet/DG4000_DataSheet_EN.pdf

https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-04123/data-sheets-archived/5991-3272.pdf

https://int.siglent.com/u_file/download/24_10_22/SDG7000A_Datasheet_EN01C.pdf

https://www.keysight.com/us/en/product/M8195A/65-gsa-s-arbitrary-waveform-generator.html

https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-04509/data-sheets/5992-0014.pdf